- 发明名称：基于轻量级时间注意力分割网络和视觉语言模型的肾动态显像自动化诊断方法及系统

- 摘要：本发明提出了一种基于时空分割和流形学习的动态肾图分析方法，具体步骤包括：S1：获取99mTc-EC利尿肾图并对其进行数据预处理，处理过程包括：（1）将130帧影像压缩为26帧，获取更高信息密度（2）增强对比度 （3）对关键区域进行选取（4）对数据进行随机旋转，水平翻转，垂直翻转和弹性形变。S2：将26帧时间序列图像以26空间通道输入预训练的时空分割模型（unet+LTAE）中，生成全局时空共识的掩码。S3：基于生成的掩码，提取出精准的时间-放射性活度曲线（TAC）。S4：将TAC曲线在利尿剂注射时间点进行物理截断，分别处理基础灌注阶段斜率和强行排泄阶段斜率，进行特征提取再融合，并映射为高纬度潜空间特征。S5：在预先构建的疾病潜空间流形中，计算所述高纬度潜空间特征到预设的“纯机械性梗阻锚点”与“纯功能型梗阻锚点”的几何距离，进而根据比例输出混合型梗阻的定量评估结果。本发明方法旨在协助临床进行更针对性的肾脏疾病诊断。

- 一种基于时空分割与流形学习的动态肾图分析方方法，其特征在于，包括：

S1：获取99mTc-DTPA利尿肾图并对其进行数据预处理，处理过程包括：（1）将130帧影像压缩为26帧，获取更高信息密度（2）增强对比度 （3）对关键区域进行选取（结合多帧图信息，勾选出左肾和右肾的关注区域）（4）对数据进行随机旋转，水平翻转，垂直翻转和弹性形变。

S2：将26帧时间序列图像以26空间通道输入预训练的时空分割模型中。该模型在基准模型U-Net基础上增加了轻量级的时空注意力模块（LTAE），通过通道注意力强化对注射利尿剂的关键帧进行特征提取，生成全局时空共识的掩码。

S3：基于生成的掩码，沿中线分离左右肾区域，将区域总信号强度除以计算掩码覆盖的有效像素面积，提取出精准的时间-放射性活度曲线（TAC）。

S4：将TAC曲线在利尿剂注射时间点进行物理截断，分别处理基础灌注阶段斜率和强行排泄阶段斜率，进行特征提取再融合，并映射为高纬度潜空间特征。

S5：在预先构建的疾病潜空间流形中，计算所述高纬度潜空间特征到预设的“纯机械性梗阻锚点”与“纯功能型梗阻锚点”的几何距离，进而根据比例输出混合型梗阻的定量评估结果。

在所述S2中，使用了轻量级的时空注意力模块LTAE，采用自适应全局平均池化，沿着空间维度对每一时间帧进行压缩，计算每一帧图像所有像素的平均信号强度，将每一时间帧 Xt 压缩为一个时间代表值zt。

zt=1H×Wi=1Hj=1WXti,j

其中，动态肾图序列张量 X ∈ RT × H × W，其中T为物理时间帧数，在这项工作中T=26，H和W为每帧图像的空间分辨率（256×256）。

Xti,j 表示第t个时间帧在空间坐标（i，j)处的放射性信号强度。经此步骤，输出全局时间特征向量。之后，为了捕捉不同的时间帧，如基础灌注期，强行排泄期等之间的非线性关系，本研究构建了包含降维和升维操作的瓶颈多层感知机（MLP），为计算各时间帧的动态注意力权重向量 s∈RT。

s=σW2δW1z

其中，δ 为ReLU激活函数，σ 为Sigmoid激活函数，用于将权重归一化至（0，1）区间W1 ∈ RTr × T 为降维线性变换矩阵，r为缩放因子，W2∈ RTr × T 为升维的线性变换矩阵。

用求得的权重s对原始的时间帧序列进行逐帧加权，从而得到经过时间特征强化的输出张量 Xt'=st⋅Xt+Xt。这步操作有效的放大了利尿剂关键帧信号，并抑制了早期背景噪声。

经过LTAE模块强化的时空特征向量Xt'，将其输入进U-Net网络框架中，最终得到的全局时空掩码M 为：M=ℱX'。

在该过程中， ℱ包含连续的3 ×3双卷积块（DoubleConv）、下采样最大池化（MaxPool）、上采样反卷积（ConvTranspose2d）以及跳跃连接（Skip Connections）。为了使模型抗衡样本的不平衡，使用了Dice Loss，着重关注预测Mask与真实Mask的交并比。最终得到的M代表了剔除背景噪声后、融合了 26 帧动力学特征的高精度肾脏实质区域分割结果。

在所述的S3和S4中，为了强迫网络分别独立学习肾脏自然的“本底聚积斜率”和“强制排空斜率”，基于上一步生成的掩码，沿中线分离左右肾区域，将区域总信号强度除以计算掩码覆盖的有效像素面积，提取出精准的时间-放射性活度曲线（TAC ∈R26），

为了获取免受背景噪声干扰的 TAC 曲线 yt，系统首先计算第 t 帧在掩码覆盖区域内的总放射性活度（Numerator，分子），以及该掩码的有效物理面积（Denominator，分母）。计算公式如下：

yt=i=1Hj=1WXti,j⋅Mi,ji=1Hj=1WMi,j

分子 Xt⋅M：将原始图像与掩码进行逐像素哈达玛乘积（Element-wise Product），彻底清零了掩码外的肝、脾及大血管等高诱导背景噪声，仅保留肾脏内部的真实造影剂信号。

分母 M： 这一步计算的是软掩码的总权重之和，物理意义为肾脏实质的有效像素面积。

将总信号除以有效面积，得到的是单位面积内的平均放射性信号密度。这样操作会规避不同患者因肾脏体积差异巨大（如先天性小肾、肾积水导致的大肾）而导致的数据提取偏差。若仅计算总信号，会导致曲线基线偏移；通过面积除法归一化，系统强行剔除了“器官大小”这一形态学干扰变量，使得提取出的 TAC 曲=y1,y2,…,yT 成为一条能够绝对纯粹地反映肾脏造影剂浓缩与排泄动力学速率的特征向量。

根据临床中的利尿剂注射节点，将其在时间轴上截取为基础灌注阶段Tpre∈R14 和强行排泄段 Tpost ∈ R12。对这两个阶段采用双分支感知机（MLP）提取其中的动态特征：

vpre=δWpreTpre+bpre

vpost=δWpostTpost+bpost

其中，Wpre∈R16×14 与 Wpost∈R16×12 为权重矩阵，δ 为 ReLU 非线性激活函数。

再将两段特征进行拼接，并映射到潜空间的网络，得到患者在疾病流形中的绝对坐标h：

h=ℳvpre,vpost∈R64

其中，ℳ为非线性映射函数。

在S5中，该混合型样本到纯功能型中心锚点 cfunc与纯机械型中心锚点 cmech 的欧式距离：

Dfunc=|hmixed−cfunc|=j=164hmixedj−cfuncj2

Dmech=|hmixed−cmech|=j=164hmixedj−cmechj2

根据距离守恒原则，样本在流形空间中越靠近纯机械中心，其机械性致病成分越高。出其机械性梗阻占比 Pmech：

Pmech=DfuncDfunc+Dmech×100%

在当下的核医学中，医师仅能阻”模糊结论的现状，通过上述空间解析几何公式，直接输出精确的百分比数字，为后续是否需要执行外科手术解除机械压迫提供了黄金量化指标。

一种基于时空分割与流形学习的动态肾图分析方方法

技术领域

- 本发明涉及医疗图像处理技术领域，具体为一种基于AI的医疗图像识别和分类方法。

背景技术

- 近年来，AI在辅助医疗中展现了极大的应用前景，计算机技术很大的提高了医生进行病灶识别和病情决策上的准确度和便利性。

- 肾动态图像以及时间-放射性活度曲线是目前临床上评估分肾功能以及诊断肾梗阻的金标准。但传统的方法依旧高度依赖医师手动勾画ROI，耗费时间精力并且非常容易受主观经验影响。目前常规的自动化深度学习分割算法（如2D/3D U-Net）通常将动态图像序列视为静态的通道堆叠，忽略了造影剂在肾脏中的“灌注-聚集-排泄”的强时间因果。特别是在注射初期和排泄后期，图像的信噪比极低。常规的网络易将图像中的膀胱、肝脏或周围的血管等信号信息误判为肾脏实质导致提取的TAC曲线被背景信号稀释和扭曲。

- 在临床诊断中，“纯功能型梗阻”与“纯机械型梗阻”是两种极端的病理状态，而大量的患者属于介于两者之间的“混合型梗阻”。目前的医生仅能大致判断纯机械型和功能型梗阻，对于混合型梗阻无法准确判断不同梗阻的占比。

- 因此，技术人员提供了一种AI医疗图像识别方法，以解决上述背景技术中提出的痛点。

发明内容

(6) 为解决上述现有技术中的不足，提供了针对多帧图像的医疗分割方法，并提取TAC曲线进行混合型梗阻中不同梗阻占比的量化。

(7) 为实现上述目的，本发明通过以下的技术方案进行实现：

(8) S1：获取99mTc-DTPA利尿肾图并对其进行数据预处理

(9) S2：将26帧时间序列图像以26空间通道输入预训练的时空分割模（U-Net+LTAE）中，生成全局时空共识的掩码。

(10) S3：基于生成的掩码，提取出精准的时间-放射性活度曲线（TAC）。

S4：将TAC曲线在利尿剂注射时间点进行物理截断，分别处理基础灌注阶段斜率和强行排泄阶段斜率，进行特征提取再融合，并映射为高纬度潜空间特征。

S5：在预先构建的疾病潜空间流形中，计算所述高纬度潜空间特征到预设的“纯机械性梗阻锚点”与“纯功能型梗阻锚点”的几何距离，进而根据比例输出混合型梗阻的定量评估结果。本发明方法旨在协助临床进行更针对性的肾脏疾病诊断。

(13) 收集临床上现有的99mTc-DTPA影像数据，对其进行数据处理，包括将多帧图（130帧）压缩至26帧，获取更高的信息密度同时减少计算压力。

（14）在S1中，将图像进行随机旋转，水平翻转，竖直翻转和一定的弹性形变，对初始数据进行数据加强处理。

传统的 2D 图像数据增强方法（如随机旋转、翻转、弹性形变）若独立应用于序列中的每一帧，会导致同一器官在不同时间帧中的物理坐标发生错位，彻底破坏动态肾图的药代动力学连续性。

对初始数据进行时空一致性增强与掩码重采样处理，具体包括：将包含 T 个时间帧的动态序列堆叠为高维时空张量，并将该张量与对应掩码作为一个整体同步输入至空间形变矩阵中进行联合变换，以保持动态序列的时空拓扑一致性。

在输入网络前，系统将包含 T 个时间帧的动态序列（T=26）在通道维度上进行深度堆叠，构建维度为 (H, W, T) 的高维时空张量。随后，将该高维张量与对应的专家标注掩码（Mask）作为一个不可分割的整体，同步输入至仿射与弹性形变矩阵中进行联合变换。

该机制确保了无论发生何种空间几何畸变，26 帧图像中的肾脏实质区域及其对应的基准掩码始终保持绝对的物理坐标对齐，在有效扩充训练集样本多样性的同时，严格捍卫了医疗时序数据的时空拓扑一致性。

其次，临床医生标注的 ROI 坐标基于原始图像。在将掩码下采样至网络目标尺寸时，常规的双线性（Bilinear）或双三次（Bicubic）插值算法会在非黑即白的二值掩码边缘产生灰色的“重影（Ghosting）”或“伪影”过渡带，严重干扰 Dice Loss 对边界的精准惩罚。

本研究系统首先在原始物理尺寸的空白画布上，基于 JSON 坐标点阵生成绝对纯净的二值多边形掩码。随后，采用严格的最近邻插值算法将其缩放至目标张量尺寸。

这样彻底杜绝了掩码边缘的灰度渐变污染，确保了输入网络的真实标签始终保持绝对的二值化属性（仅包含 0 与 1），极大提升了模型对肾脏边缘轮廓的分割锐度。

在S3中，我们将预处理后的高维时空张量输入至轻量级的时间注意力编码LTAE与时空分割模型U-Net中。在其中，LTAE模块通过自适应全局平均池化压缩了空间维度，并通过多层感知机计算不同时间帧动态的重要性权重，从而抑制背景噪声，输出了融合全局药代动力学排泄特征的实质时空掩码。

使用如下公式空间维度进行压缩：

沿着空间维度对每一时间帧进行压缩，计算每一帧图像所有像素的平均信号强度，将每一时间帧 Xt 压缩为一个时间代表值zt。

zt=1H×Wi=1Hj=1WXti,j

其中  Xt  代表每一个时间帧，zt 代表压缩的时间代表值

动态肾图序列张量 X ∈ RT × H × W，T为物理时间帧数，在这项工作中T=26，H和W为每帧图像的空间分辨率（256×256）。

Xti,j 表示第t个时间帧在空间坐标（i，j)处的放射性信号强度。

为了捕捉不同的时间帧中不同灌注状态的线性关系，本研究构建了包含降维和升维操作的瓶颈多层感知机（MLP），为计算各时间帧的动态注意力权重向量 s∈RT。

s=σW2δW1z

其中，δ 为ReLU激活函数，σ 为Sigmoid激活函数，用于将权重归一化至（0，1）区间W1 ∈ RTr × T 为降维线性变换矩阵，r为缩放因子，W2∈ RTr × T 为升维的线性变换矩阵。

用求得的权重s对原始的时间帧序列进行逐帧加权，从而得到经过时间特征强化的输出张量 Xt'=st⋅Xt+Xt。这步操作有效的放大了利尿剂关键帧信号，并抑制了早期背景噪声。

经过LTAE模块强化的时空特征向量Xt'，将其输入进U-Net网络框架中，最终得到的全局时空掩码M 为：M=ℱX'。

在该过程中， ℱ包含连续的3 ×3双卷积块（DoubleConv）、下采样最大池化（MaxPool）、上采样反卷积（ConvTranspose2d）以及跳跃连接（Skip Connections）。

为了使模型抗衡样本的不平衡，使用了Dice Loss，着重关注预测Mask与真实Mask的交并比。

最终得到的M代表了剔除背景噪声后、融合了 26 帧动力学特征的高精度肾脏实质区域分割结果。

本发明基于多帧肾动态图像的分割基础上，为了强迫网络分别独立学习肾脏自然的“本底聚积斜率”和“强制排空斜率”，沿中线分离左右肾区域，将区域总信号强度除以计算掩码覆盖的有效像素面积，提取出精准的时间-放射性活度曲线（TAC ∈R26），

将所述的时空共识掩码作用于原始的动态肾图序列，得到计算掩码覆盖区域的平均放射性信号强度，具体方法见下公式：

yt=i=1Hj=1WXti,j⋅Mi,ji=1Hj=1WMi,j

将总信号除以有效面积，得到的是单位面积内的平均放射性信号密度。这有效的规避了由于不同患者的肾脏结构不同导致的信息变量干扰，得到了纯粹反应肾脏造影剂浓缩与排泄动力学速率的特征向量。

在S4中，将TAC曲线在利尿剂注射时间点进行物理截断，分别处理基础灌注阶段斜率和强行排泄阶段斜率，进行特征提取再融合，并映射为高纬度潜空间特征。

先根据临床中的利尿剂注射节点，将其在时间轴上截取为基础灌注阶段Tpre∈R14 和强行排泄段 Tpost ∈ R12。对这两个阶段采用双分支感知机（MLP）提取其中的动态特征：

vpre=δWpreTpre+bpre

vpost=δWpostTpost+bpost

其中，Wpre∈R16×14 与 Wpost∈R16×12 为权重矩阵，δ 为 ReLU 非线性激活函数。

再将两段特征进行拼接，并映射到潜空间的网络，得到患者在疾病流形中的绝对坐标h：

h=ℳvpre,vpost∈R64

其中，ℳ为非线性映射函数。

S5：在预先构建的疾病潜空间流形中，计算所述高纬度潜空间特征到预设的“纯机械性梗阻锚点”与“纯功能型梗阻锚点”的几何距离，进而根据比例输出混合型梗阻的定量评估结果。具体的步骤如下：

在步骤 S5 中，系统基于已构建的 64 维疾病流形空间，对未知或临床疑似“混合型梗阻”的动态肾图序列进行精确的成分量化。传统的深度学习分类模型通常依赖 Softmax 函数输出离散分类概率，该概率本质上仅代表模型的统计置信度，而无法反映混合型梗阻作为连续病理生理谱的真实成分比例。

为突破这一技术瓶颈，本发明创新性地引入了基于潜空间原型反距离权重（Inverse Distance Weighting, IDW）的连续体量化机制。具体实施步骤与解析几何计算如下：

在推理（Inference）阶段，冻结所述时空分割模型与截断式双分支感知编码器的网络权重。获取待评估的混合型梗阻患者的精准 TAC 曲线，并依据步骤 S4 的物理截断方式输入至双分支网络中，得到该特定患者的高维潜空间特征坐标

在 64 维流形空间中，分别计算该未知特征坐标

到步骤 S4 中预训练固定的“纯功能型中心锚点”与“纯机械型中心锚点”的范数距离（即多维欧几里得距离）：

该距离数值客观、纯粹地反映了目标患者在动力学特征上与两类极端病理状态的空间几何相似度。

基于空间距离与病理特征的线性反比权重假设，系统根据上述计算得出的欧氏距离，输出该患者混合型梗阻中机械性致病成分的具体百分比指数

Dfunc=|hmixed−cfunc|=j=164hmixedj−cfuncj2

Dmech=|hmixed−cmech|=j=164hmixedj−cmechj2

根据距离守恒原则，样本在流形空间中越靠近纯机械中心，其机械性致病成分越高。出其机械性梗阻占比 Pmech：

Pmech=DfuncDfunc+Dmech×100%

当患者的高维特征在流形空间中越靠近纯机械型锚点时，上述公式算得的机械性比例  越高。

该步骤首次将核医学科对混合型梗阻模糊的定性诊断，降维打击并转化为一个精确的定量生物标志物。 这一量化数值为泌尿外科医师判断是否需要尽早实施外科手术干预（解除机械性压迫以挽救肾功能）提供了前所未有的客观、可量化的数字评估参考，填补了现有医疗 AI 在尿路梗阻连续病理评估领域的空白。

附图说明

[]

具体实施方式

为使本技术领域的人员对本发明完全理解，下面将结合本发明实例中的附图，对本发明实例中的技术方案进行清晰完整的描述。

实施例1：

本发明提出一种基于AI技术中时空分割模型的动态肾图分割方法，所述模型为U-Net卷积神经网络结合LTAE

如图 1 所示

步骤 S1中，获取了患者的动态肾图图像序列与对应标注，并执行基于高维张量的时空一致性数据增强与自适应预处理。

由于临床核医学影像设备采集的动态肾图具有严格的药代动力学时间连续性，且临床样本量通常表现为小样本特征，常规的 2D 图像数据预处理方法会破坏其时空拓扑结构。为此，本步骤 S1 具体包含以下子步骤：

高维时空张量构建：

获取患者的原始动态肾图图像序列，该序列包含 T 个物理时间帧（在本实施例中，优选地，T=26）。系统不对单帧图像进行独立的几何变换，而是在通道（Channel）维度上将所述 T 个时间帧进行深度堆叠，构建初始维度为 Hori,Wori,T 的高维时空特征张量，其中 H 和 W 为原始图像的空间分辨率。

零重影边界保真掩码映射：

获取由专业医师在原始分辨率下标注的感兴趣区（ROI）坐标系文件（JSON）。系统首先在 Hori,Wori 的原始物理尺寸空白画布上，基于坐标点阵生成绝对纯净的二值多边形基准掩码（Mask）。

随后，在将所述高维时空张量与基准掩码下采样至深度学习网络的统一目标输入尺寸（H=256, W=256）时，系统强制采用最近邻插值算法（Nearest-Neighbor Interpolation）对基准掩码进行缩放。

传统双线性或双三次插值在缩放二值图像时，会在黑白交界处计算出介于 0 到 1 之间的灰度过渡值，产生边缘重影，严重干扰后续 Dice 损失函数对肾脏真实边界的惩罚精度。本步骤采用的最近邻插值彻底杜绝了灰度渐变污染，确保了输入网络的真实标签始终保持绝对的二值化属性（像素值仅包含 0 与 1），极大提升了模型对肾脏边缘轮廓的分割锐度。

时空一致性联合数据增强：

将上述步骤中构建的高维时空张量与步骤 S12 生成的目标尺寸基准掩码作为一个不可分割的整体数据对，同步输入至空间变换矩阵，让数据整体进行随机旋转、水平/垂直翻转及弹性形变等仿射变换操作，从而实现数据增强。

若将传统数据增强独立作用于 26 帧序列的每一帧，会导致同一器官在不同时间节点的物理坐标发生错位，彻底破坏药代动力学的连续性。本步骤的联合增强机制确保了无论发生何种空间几何畸变，26 帧图像中的肾脏实质区域及其对应的基准掩码始终保持绝对的物理坐标对齐，在有效扩充训练集样本多样性的同时，严格捍卫了医疗时序数据的时空拓扑一致性。

多动态范围自适应位深归一化：

经过联合变换后，系统将高维数组转换为浮点型张量，并引入动态极值探针机制。

临床影像设备导出的原始序列格式繁杂，硬编码的归一化参数会导致高位深数据的特征严重丢失或低位深数据梯度爆炸。本步骤赋予了系统极强的跨设备兼容性与鲁棒性，确保了底层信号活度始终被平滑、无损地映射至 [0, 1] 的安全数值区间，为后续时间-放射性活度曲线（TAC）的提取奠定了绝对准确的数据基线。

步骤 S2中，本发明构建包含轻量级时间注意力编码器（LTAE）与空间解码器的时空分割模型，对预处理后的高维时空张量进行特征获取，提取高纯度的肾脏实质时空共识掩码。

由于传统的 2D 或 3D 卷积神经网络（如标准 U-Net）通常将时间序列视为无差别的静态通道堆叠，极易将具有类似高信号强度的背景组织（如肝脏、脾脏或周边大血管）误判为肾脏实质。为此，本步骤 S2 创新性地引入了时序动力学感知机制，具体包含以下子步骤：

空间维度压缩与纯时间特征提取：

将步骤 S1 输出的形状为 (T, H, W) 的高维时空张量 X 输入至 LTAE 模块。系统首先采用自适应全局平均池化（Adaptive Global Average Pooling），沿着空间维度 (H, W) 对每一时间帧进行极度压缩。具体而言，针对第 t 个时间帧 Xt，计算其所有像素的平均信号强度，将其降维压缩为一个纯粹的时间代表值 zt。其底层物理计算公式为：

zt=1H×Wi=1Hj=1WXti,j

该步骤在算法层面主动剥离了复杂的空间位置信息，将原本庞大的 3D 时空数据体直接降维提纯为一维的时间序列向量 z=z1,z2,…,zT。该操作强迫网络在初始感知阶段不再关注“病灶的静态形状与位置”，而是高度聚焦于“造影剂在整个扫描周期内的总体信号起伏轨迹”。

将步骤 S2 提取的一维时间序列向量 z 输入至由多层感知机（MLP）构成的非线性激励网络中。该 MLP 网络通过学习时间帧之间的跨通道交互关系，自适应地为 T 个物理时间帧计算出对应的动态重要性权重向量 w=w1,w2,…,wT。

现有的医学分割模型缺乏生理时间拐点的感知能力。本步骤赋予了分割网络高度的药代动力学感知力，使其能够像核医学医师一样，自动赋予关键生理节点极高的注意力权重，并强效抑制本底期或排泄后期的信噪比极低的背景噪声帧，从而彻底打破了传统网络中“各时间帧权重均等”的生理学谬误。

时空特征重标定与共识掩码生成：

将步骤 S2 获得的时间注意力权重向量 w 与原始高维时空张量 X 进行逐通道的加权相乘，完成时空特征的重标定。随后，将重标定后的特征图输入至由多级卷积与跳跃连接构成的空间解码器中进行上采样还原，最终经过 Sigmoid 激活函数，输出像素级概率图，即时空共识掩码。

传统深度学习模型在单帧静态图像上提取的掩码，往往只能勾画出某一瞬时（如仅皮质期或仅肾盂期）的局部轮廓。而本步骤输出的“时空共识掩码”，不仅融合了空间解剖形态，更深度整合了长达 26 帧周期的动态排泄行为规律。它能够精准剥离长相酷似肾脏但缺乏排泄行为的静态背景伪影，生成一个能够完美包容造影剂“灌注-聚集-排泄”全生命周期的超鲁棒性有效区域模具，为后续零噪声特征曲线的提取提供了绝对干净的空间过滤基准。

背景噪声的绝对空间过滤：

获取输入系统的原始动态肾图序列张量 X∈RT×H×W（如 T=26），以及步骤 S2 输出的经过 Sigmoid 激活的连续概率软掩码 M∈RH×W。

针对序列中的第 t 个物理时间帧 Xt，系统首先将该帧图像与所述软掩码 M 进行空间对齐下的逐像素哈达玛乘积（Element-wise Product），即计算 Xti,j⋅Mi,j。

通过掩码相乘，系统在空间维度上执行了绝对的物理隔离，彻底清零了掩码有效区域之外的肝脏、脾脏及周边大血管等高诱导背景本底噪声，仅保留肾脏内部真实的造影剂辐射信号。

基于有效像素面积的活度归一化：

在完成空间过滤后，系统并非简单计算整张图像的算术平均值，而是根据掩码的有效物理面积进行动态归一化。系统计算第 t 帧在掩码覆盖区域内的总放射性活度，并除以该软掩码的总权重之和（即有效像素面积），最终输出该帧代表性的放射性活度标量 yt。其底层解析数学公式定义如下：

yt=i=1Hj=1WXti,j⋅Mi,ji=1Hj=1WMi,j

通过对所有 T 个时间帧遍历执行上述运算，系统最终输出一条由 T 个离散标量组成的一维特征向量 y=y1,y2,…,yT，即高纯度的时间-放射性活度曲线（TAC）。

临床中不同患者的肾脏体积差异巨大（如先天性肾发育不良导致的“小肾”，或严重积水扩张导致的“大肾”）。若仅计算区域总信号，会导致 TAC 曲线的绝对基线发生剧烈偏移，从而掩盖真实的代谢斜率。

本步骤引入的除法归一化操作，在数学上计算的是“单位像素面积内的平均放射性信号密度”。这一设计强行剔除了“器官容积大小”这一形态学干扰变量，使得提取出的 TAC 曲线成为一条能够绝对纯粹、不受解剖学变异影响地反映“肾脏造影剂浓缩与排泄药代动力学速率”的黄金特征向量。

实施例 2：

本发明基于多帧动态图像的分割以及TAC曲线提取的基础上，还提供了一种梗阻类型占比的技术手段，包括：

步骤 S4，基于临床药代动力学的物理时间节点对 TAC 曲线进行硬截断，通过双分支网络独立提取生理阶段特征，并利用联合损失函数在 64 维潜空间中构建纯极性疾病流形锚点。

在一个优选的实施例中，现有的时间序列分类网络（如 RNN 或全局 1D-CNN）通常采用端到端的全局特征映射，这会将肾脏自然的“本底聚积特征”与利尿剂干预后的“强制排空特征”混为一谈，导致关键动力学拐点被掩盖；同时，面对临床中“纯机械型梗阻”样本极少的长尾分布问题，常规网络极易发生特征坍缩。为此，本步骤 S4 具体包含以下子步骤：

获取步骤 S3 提取的单侧肾脏 TAC 曲线序列

获取步骤 S3 提取的单侧肾脏 TAC 曲线序列 T∈RL，其中 L 为总物理时间帧数（如 L=26）。系统根据临床利尿剂注射的绝对物理时间节点 tinj（优选地，设定为第 15 帧），对该一维序列执行硬截断（Hard Truncation），将其拆分为代表“基础灌注段”的子序列 Tpre∈Rtinj 与代表“强制排泄段”的子序列 Tpost∈RL−tinj。

该步骤强制算法逻辑深度拟合临床医学操作规范，彻底解耦了不同生理阶段的动力学信号，防止了全局卷积计算造成的不同生理特征相互污染与掩盖，确保模型能够独立捕获排泄拐点的瞬态非线性变化。

将上述两个子序列分别输入至权重独立、互不共享的双分支多层感知机中进行平行特征编码。随后，将提取的双分支特征在通道维度进行拼接，并通过包含批量归一化的映射层，将其统一压缩投射为64维的高层潜表示特征。

经验证，64维特征空间充当了表征容量的“黄金平衡点”。它既具备足够的高维空间容量，能够将原始 26 维中缠绕、线性不可分的病理特征彻底展开；又足够紧凑，有效避免了维度过高（如 512 维以上）导致的“距离坍缩”，为后续步骤的欧氏距离测算保住了严格的数学有效性。

在模型训练阶段，为在 64 维潜空间中构建“纯功能型”和“纯机械型”分立两极的连续疾病流形，系统采用交叉熵损失与类别均衡中心损失进行联合寻优。总损失函数定义为：ℒtℴtal=ℒCℰ+λℒcℯntℯr

其中，λ 为平衡缩放系数（优选为 0.1），用于约束距离梯度的量级。

针对纯机械型梗阻样本稀缺的长尾分布缺陷，本发明对中心损失进行了均摊权重改良：

ℒcℯntℯr=1Kk=1K1Nki=1BIyi=k|hi−ck|22

其中，B 为微批次大小，K=2 代表两个纯极性类别，ck 为潜空间中动态学习的分类锚点（即功能型锚点与机械型锚点），Nk 为当前批次中属于第 k 类的实际有效样本数。

交叉熵损失提供宏观“斥力”，将两类极端病理特征在空间中推开；改良的中心损失提供微观“引力”，引入的权重因子赋予了少数类样本更大的单样本收敛梯度。

二者协同作用，完美克服了极度不平衡数据导致的“锚点向多数类偏移”的梯度漂移现象，最终在潜空间内“捏”出了两个绝对致密、稳固的极端病理坐标系锚点。

步骤 S5，在固定的高维疾病流形空间中，通过测算未知样本特征到极性锚点的解析几何距离，定量输出混合型梗阻中机械性致病成分的具体百分比。

在一个优选的实施例中，传统的深度学习医疗分类模型通常依赖 Softmax 函数输出离散分类概率（如“输出 60% 概率为机械型梗阻”）。该概率受指数函数非线性扭曲影响，本质上仅代表模型预测的“统计置信度/不确定性”，而绝对无法反映“混合型梗阻”作为一种连续病理生理混合物的真实客观成分比例。为此，本步骤 S5 具体包含以下子步骤：

在推理或临床应用阶段，冻结所述时空分割模型与双分支感知编码器的网络参数。获取待评估的临床疑似“混合型梗阻”患者的动态肾图数据，经过前述步骤 S1 至 S4，提取得到该特定患者的高维潜空间特征坐标 。

在 64 维流形空间中，分别计算该未知特征坐标。

步骤S4中，预训练固定的纯功能型中心锚点与纯机械型中心锚点的多维欧几里得距离（即范数距离）：

摒弃了黑盒化的分类概率机制，直接采用解析几何手段。该距离数值客观、纯粹地反映了目标患者在非线性动力学特征上与两类极端纯血统病理状态的空间拓扑相似度。

基于病理特征在流形空间中呈线性反比分布的物理假设，系统引入反距离权重插值理论。根据上述计算得出的欧氏几何距离，计算并输出该患者混合型梗阻中机械性致病成分的定量百分比指数。

当患者的高维特征在空间中越靠近纯机械型锚点时，上述公式算得的机械性比例越高。

本步骤首次打破了医疗 AI 仅能提供“非黑即白”定性诊断的桎梏，将其降维打击并转化为一个精确的定量生物标志物。该比例直接对应了患者体内机械压迫病因与功能衰退病因的物理配比（例如揭示患者含有 75% 的机械性成分），为泌尿外科医师判断是否需要尽早实施手术干预以挽救肾脏功能，提供了前所未有的、极其直观的数字化循证医学依据。

实施例 3（计算机可读存储介质）：

“本发明还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现上述的动态肾图分析方法的步骤。”